全自动核酸提取纯化仪

产品型号：NPA-96E

品牌：博日

生厂企业:  杭州博日科技股份有限公司

工作条件：

环境温度： 10℃～30℃；

相对湿度： ≤80% 无凝露现象；

外部电源要求：100-220VAC  50-60Hz，800W；

性能指标：

- 主要用途：提取纯化病毒、细菌、动物和植物组织等生物样本中的DNA和RNA;适用于咽拭子、鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、全血、血浆、粪便、土壤等各种样本类型。

- 一次性样品通量：96个样本；

- 纯化原理：上吸式磁珠分离法，可在机器内实现样品裂解、清洗、洗脱等实验步骤的全自动操作；

- 加热模块温控范围：裂解温度：室温＋5℃-120℃；洗脱温度：4℃-120℃，具有制冷功能；

- 磁棒数目：96根；

- 样本转移方式：采用整板位提取模块设计，96个样本可同时转移，实验稳定性和均一性强；

- 提取时长：使用磁珠法自动提取，单批次提取时间8-15 min，最短提取时间8min/批；

- 污染控制：内置固定紫外灯，可定时紫外消毒，并可设置自动关闭时长。提取时全封闭反应仓，配套一次性预封装试剂和一次性耗材，最大程度减少实验人员与化学试剂的接触保证操作安全；

- 防滴落功能：配备防滴落板，防止交叉污染；

- HEPA高效过滤：具备；

- 安全性能：开门程序自动锁定，保障操作安全，实验中打开舱门，仪器自动停止实验，防止污染及安全问题；

- 操作方式：10英寸全彩触摸屏嵌入式一体化操作，实时显示温度、实验进程等信息，无需外接电脑；

- 具备程序运行报告记录功能；

- 具备文件加密功能；

- 支持条码扫描；

- 数据接口：USB，LAN；

- 认证：仪器通过中国NMPA注册认证。生产厂家通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。